| 序号 | 货物 名称 | 详细配置及主要技术参数 | 数量 | 数量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空系统和水冷机 | 一、主要配置： 1.分子泵机组一套； 2.定制水冷机一套； 3.定制真空标准配件一套，需要能和真空系统相匹配。 二、主要技术指标及参数：（以下参数为必须满足的最低配置，投标产品允许正偏离） 1.分子泵抽速：N2:250升/秒，He: 255升/秒,H2: 220升/秒,Ar: 250升/秒 2.分子泵的极限真空:<1x10-10mbar 3.压缩比： >1x1011 （N2）1.5x106（H2） 4.转速：60000rpm（1010Hz 驱动频率） 5.启动时间:<3分钟，带防护网 6.噪音<50dB( 1米处) 7.控制器最大输入功率：300VA，输出频率963Hz, 带RS232/485接口 8.前级为干泵，抽速12.8m3/h, 极限真空：1.3x10-2mbar,带阀门，噪音<52dB，漏率：<1x10-6 cc/second Helium 9.全量程规管， 测量范围：5x10-9 到1000mbar，带配套电缆线，通过分子泵控制器显示真空读数 10.规管输出信号电压范围：0到10.5V，测量范围：1.82到8.6V 11.定制循环水冷机， 分体风冷，制冷功率不小于12KW 12.控温范围：5-35°C，水箱容积140升，输入功率5.9KW，流量：10-110升/分钟，水压：0.1到0.55MPa。 13.循环水冷机需要提供全套的特殊管线和接头，保证系统可以正常工作 14.真空配套连接件一套，包含CF100-CF35过渡腔一个，做成CF100/CF35/CF35三通形式。其他配件包括：KF25波纹管，卡箍，盲板，垫片、其他特殊定制的转接头和连接管线等。 15.真空配套连接件必须提供按照真空系统特殊定制的转接头和连接管线，保证能和真空系统相匹配，同时提供足够的备件。 三、培训和质保 1.保修期：仪器验收以后1年自验收合格之日起计算。保修期内仪器配件非人为误操作因素的损害，给予免费更换 2.安装、运输：按照国际和国内相关条例，进行仪器包装和运输，到货后用户通知厂商，1周内厂商工程师到现场进行安装和调试。 3.技术人员培训：免费提供到货后用户所在地的5人以上免费培训，培训时间不少于2个工作日。 4.设备质保期过后，要求能终身提供广泛优惠的技术服务。 | 1 | 套 |